招标项目需求及技术要求
一、技术要求
一、超高清摄像系统（数量：1 套）

1.1 可处理3D和2D画面信号，分辨率≥1920x1080，逐行扫描。

*1.2 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片。

1.3 主机至少4个USB接口，可连接外接存储设备（U盘和移动硬盘）。

1.4 可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

*1.5 ≥4种腔镜光谱分析处理模式。

1.6 兼容包含3D影像模块在内的至少3种影像模块，可通过模块化升级后兼容多种类高清三晶片摄像头和多种类电子镜。

1.7 3D术野画面≥5级亮度可调，术野画面≥5级电子变焦功能。

1.8 3D术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

1.9 可实现3D和2D图像之间的一键切换。

1.10 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

1.11 3D信号输出端口至少包含：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。

1.12 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

二、全高清3D腹腔镜（与摄像主机同一品牌 数量：1 套）

2.1 采集像素：电子镜像素为1920 x 1080，双路1080P采集。

*2.2 电子镜整体均可以进行高温高压灭菌。

*2.3 最大景深不小于200mm, 可远距离观察，提高可视面积，并有效防止镜头污染。

2.4 视野范围不小于80°, 提高可视面积。

*2.5 具有防雾功能，有效防止镜面起雾。

2.6 重量≤450g，可进行单手控制，方便术中操作。

2.7 免调焦设计，在立体视觉中全部景深范围内均清晰呈现。

2.8 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

2.9 摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度。

2.10 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

三、医用冷光源 （数量：1 套）

3.1 具备光源亮度自动调节功能。

3.2 色温6000±500K。

3.3 LED灯泡，使用寿命≥30000小时。

3.4 具有待机键，可一键开启或关闭照明。

3.5 安全等级：CF级，可用于心脏相关内窥镜手术。

四、导光束（与摄像主机同一品牌   数量：1 根）

4.1 光纤：直径≤5mm，长度≥250cm。

4.2 可高温高压灭菌，安全锁扣设计。

五、高流量气腹机（数量：1 套）

5.1  最大进气量≥40L/min，具备集总控制功能，适用于一体化手术室的功能连接。

5.2  ≥7寸液晶触摸屏。

5.3  具有小儿模式；最小气体流量≤0.1升/分钟。

六、3D高清监视器（数量：1 套）

6.1 LCD面板：≥30英寸。

6.2 分辨率：≥1920X1080。

6.3 3D图像性能：偏振光式3D显示技术；3D输入接口：HD-SDI、DVI-D。

6.4 3D眼镜：圆偏振光式3D眼镜。

七、台车（数量：1 台）

7.1 立体分层、稳固耐用；具备监视器悬挂等装置。

配置清单

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	(1)
	3D 摄像主机
	1
	

	(2)
	3D 摄像主机模块
	1
	

	(3)
	全高清 3D 腹腔镜
	1
	

	(4)
	医用冷光源
	1
	

	(5)
	导光束
	1
	

	(6)
	高流量气腹机
	1
	

	(7)
	3D 高清监视器
	1
	

	(8)
	台车
	1
	

	(9)
	穿刺器
	4
	

	(10)
	钛夹钳
	2
	

	(11)
	无损伤抓钳
	2
	

	(12)
	弯分离钳
	2
	

	(13)
	弯剪刀
	2
	

	(14)
	高频电勾
	2
	

	(15)
	高频电凝棒
	2
	

	(16)
	冲吸器
	2
	

	(17)
	转换器
	2
	

	(18)
	气腹针
	2
	

	(19)
	持针器
	2
	

	(20)
	高频线
	2
	

	(21)
	双极电凝分离钳
	2
	

	（22）
	器械消毒盒
	1
	


二、商务要求 

2.1采购内容：郑州市第九人民医院3D高清电子腹腔镜采购项目，包含不仅限于设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务等，具体内容详见河南省政府采购网附件。

2.2标段划分：本项目划分为1个标段。

2.3交货期：合同签订后，接到甲方送货书面通知后，90个日历天送达并安装调试完毕；

2.4质量标准：合格，符合国家、行业现行规范。

2.5质保期：自安装验收合格之日起原厂整机质保2年。

2.6交货地点：采购人指定地点。

2.7 付款方式：合同签订后货到指定地方付设备总货款的30%，剩余70%在设备安装调试验收合格后24个月内分期支付。

三、具体要求

3.1 产品先进性与创新性包含不仅限于：①成像技术；②图像处理算法；③3D显示与视觉感知技术。

3.2 供货、安装调试方案包含不仅限于：①供货清单；②到货验收；③安装前准备；④安装流程；⑤调试与校准。

3.3 项目保障方案包含不仅限于：①进度保障措施；②质量保证措施；③服务人员组织；④日常运维服务方案。

3.4 培训与技术支持包含不仅限于：①培训人员配置；②培训内容、方式及培训时长；③临床技术支持：安排临床专家。

3.5 应急保障方案包含不仅限于：①应急预案服务；②响应时间；③故障排除时间安排。

3.6 售后服务方案包括但不限于：①备机服务（设备维修期间免费提供同型号备用机，确保手术正常开展）；②定期维护（提供上门巡检服务包含设备校准、软件升级等并生成维护报告并归档）；③承诺所有零部件稳定供应且提供专用耗材优惠（如导光束、镜头清洗液等耗材可享受XX折扣或列明报价）。

